真空旋片泵维修经验

使用真空旋片泵，如果操作不当，往往会出现故障，例如真空度下降、喷油、冒烟、油封处漏油、噪音、泵内的真空泵油乳化等现象。这里介绍几个排除故障的方法。

一、真空度下降

1、真空泵油乳化变色，或者过脏。

解决方法：在泵不用时，将气镇阀完全打开，排除油里的水蒸气；或将泵开到60°C左右时，放干净泵内的所有真空泵油，更换同类型的真空泵油，如果一次换油效果不好，可重新换油。在泵入口处安装气液分离瓶，可防止被抽气体中水蒸气和杂质进入泵内。

2、真空泵油的品牌和原来的不一样。不同的真空泵油牌号，由于不同品牌真空油的饱和蒸汽压不一样，造成抽真空的效果也是不一样的。

解决方法：根据产品的型号规格更换相应的真空泵油。

3、被抽气体的温度可能过高。解决之道：降低被抽气体的温度，或在泵的入口管道上安装冷井。

4、泵内的油路不通或者油位太低，泵腔内没有保持一定量的油量。

解决方法：检查油位，并加同类型的真空泵油，检查油路是否有堵塞或泄露。

5、易损件磨损。易损件主要包括油封、旋片和排气阀，使用一定程度会磨损，影响真空度。

解决方法：更换易损件维护包

二、噪音：这里指泵的噪音。

1、敲缸――泵运转时发出不规律的响声，似金属敲打金属的声音。这是旋片在击打泵体发出的声音。这种情况主要是配对旋片间的弹簧断或者是收缩或弹出失效造成的。

解决之道：打开泵检查旋片弹簧是否损坏。更换好的弹簧。

2、排气阀片噪音――主要是泵的排气阀片破损。

解决之道：更换好的排气阀片。

三、冒烟和喷油：指旋片泵在运转中排气口冒烟或者喷油。

1、出口冒烟――如果是泵刚刚开始运转有冒烟的现象，属于正常，如果长时间在冒烟就是不正常了。

解决方法：冒烟说明泵的进气口外，包括管道、阀门、容器有漏气。检漏以后处理了，冒烟会结束。

2、出口喷油――说明进气口外有大量的漏点，甚至是进气口暴露大气。

解决方法：封住泵的进气口使泵运转，如果不喷油的话，说明系统有漏点，排除系统漏气处；泵不得长时间敞开抽大气。